POMM

Manuel de référence

Préparé par :

Pierre Bastien

et

Pierre Colonna d’Istria

v3.1  —  10 septembre 2014

Université de Montréal

# Table des matières

Table des matières	2

Historique des différentes versions	5

Chapitre 1 - Recommandations du manufacturier	6

Note	6

Recommandations	6

Chapitre 2 - Description de POMM et généralités	9

2.1 POMM	9

2.2 Rack no. 1	10

2.3 Rack no. 2	10

2.4 Rack no. 3	10

Chapitre 3 - Manuel d’utilisation	11

3.1 Installation	12

3.2 Mise en marche	13

3.2.1 Lancement des Lockins	13

3.2.2 Réglage des Lockins	15

3.2.3 Enregistrement des données brutes	17

3.2.4 Résumé des réglages	19

3.3 Observation	20

3.3.1 Lancement du programme de contrôle	20

3.3.2 Mise en Route	24

3.3.3 Homing	25

3.3.4 Présentation des onglets	26

3.3.5 Centrer la cible et débuter l’observation	37

3.3.6 Utilisation à distance.	40

3.3.7 Résumé des étapes	42

Chapitre 4 - Mécanique et câblage	43

4.1 Structure mécanique de POMM	43

4.2 Câblage	43

4.2.1 Câblage pour le rack no. 1	43

4.2.2 Câblage pour les racks no. 2 et 3	49

4.2.3 Câblage pour POMM	50

Chapitre 5 - Optique	51

5.1 Tirettes et diaphragmes	51

5.2 Filtres neutres	51

5.3 Filtres spectraux	51

5.4 PEM	51

5.5 APD	51

Chapitre 6 - Électronique	52

6.1 Les contrôleurs des PEM	52

6.2 Les lockins	52

6.3 Câbles et connecteurs	53

Chapitre 7 - Informatique	60

7.1 Logiciel d’observation	60

7.1.1 Format des données brutes	60

7.1.2 Format des mesures.	62

7.2 Calcul de la polarisation	65

7.2.1 Traitement des données.	65

7.2.2 Pseudocode et Structure du programme de calcul	69

7.3 Méthodes de calcul	70

Chapitre 8 - Des problèmes? Comment les résoudre	71

8.1 Mécanique	71

8.2 Électronique	71

8.3 Informatique	71

Blue Screen	71

Chapitre 9 - Glossaire	72

Chapitre 10 - Chronologie des modifications	73

15 janvier 2014	73

# Historique des différentes versions

| Version | Date | Section(s) modifiées | Description des changements/Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09/2013 | Chapitre 1 | Version initiale, INO |
| 2.1 | 04/04/2014 | Table des matières, Chap. 2, 3, 4, 8, 10 | Ajouts : textes et plans |
| 2.2 | 11/04/2014 | Chap. 4, 6 | Ajouts plans, corrections mineures |
| 2.3 | 1/05/2014 | Chap. 2, 3, 4, 5, 8 | Ajouts : textes, plans, corrections |
| 2.4 |  | Chap. 5 |  |
| 3.1 | 9-10/09/ 2014 | Chap. 3, 7 Chap. 4 | Ajout du rapport de P. Colonna d’Istria; table des matières, mise en page |

# Chapitre 1 - Recommandations du manufacturier

### Note

Cette section présente une somme de recommandations quant à l’utilisation de l’instrument POMM pour assurer son bon fonctionnement et éviter les bris.

## Recommandations

Utilisation

- Ne pas toucher aux encodeurs optiques (disques d’apparence chromés) – ce sont des surfaces optiques et elles sont directement accessibles dans l’instrument.

- Ne jamais mettre sous tension les PEMs sans que TOUTES les connections soient bien connectées.

- Toujours s’assurer que l’autre canal (Ciel ou Objet) soit à 50° (position encodeur) avant de faire tourner un canal (Objet ou Ciel).  Cela correspond à zéro degrés dans l’interface usager.

- Confirmer qu’il n’y a aucun obstacle avant de lancer une rotation (Ciel, Objet ou Axe principal).

- En cas de problème avec les moteurs ou « limit switch », utiliser le bouton d’arrêt d’urgence rouge.

Logiciel

- Le logiciel « POMM_Main » contient un élément de sécurité évitant la collision des canaux « ciel » et « objet ».  Il n’est pas possible de créer une différence de plus de 45° entre les canaux.  Cette limite se retrouve dans le code « haut niveau ».  L’utilisateur doit être prudent avec l’utilisation des sous-modules.

Manipulation

- Être au minimum 3 personnes pour manipuler le système.

- S’assurer de toujours utiliser l’emballage d’origine (fourni par INO) pour transporter le système.

- Ne pas démonter les modules de détection photonique INO, sauf pour une réparation, car l’alignement sera perdu.

- Manipuler l’instrument en utilisant les poignées prévues à cet effet.

- Lors de la manutention du polarimètre, ne pas tenir/soulever par les tubes de l’hexapode.

Entreposage

- Toujours entreposer l’instrument verticalement sur le support prévu à cet effet (OMM).

- Pour minimiser la contamination par la poussière, ne pas laisser l’appareil « à découvert ». Placer un plastique ou une plaque métallique propre pour couvrir toutes les ouvertures à l’interface de la bonnette lorsque l’appareil n’est pas monté sur le télescope.  L’entreposage dans la boîte de transport est aussi une bonne pratique.

- Il serait conseillé de modifier le support de l’instrument fabriqué par l’UdeM de façon à pouvoir laisser sur l’instrument les 3 poignées et le col de montage de la couverture. Ça facilitera grandement la manutention.

Roue à filtre

Retrait du tiroir de la roue à filtre canal OBJET

- Placer l’instrument à _____ degrés

- Placer le canal ciel à _____ degrés

- Placer le canal objet à _____ degrés

- Dévisser les 4 vis (boutons noir et argent)

- Déconnecter les deux fils (alimentation et signal)

- Retirer le tiroir.

- Pour insertion du tiroir, faire toutes les étapes 6 à 3

Retrait du tiroir de la roue à filtre canal CIEL

- Placer l’instrument à _____ degrés

- Placer le canal objet à _____ degrés

- Placer le canal ciel à _____ degrés

- Dévisser les 4 vis (boutons noir et argent)

- Déconnecter les deux fils (alimentation et signal)

- Retirer le tiroir.

- Pour insertion du tiroir, faire toutes les étapes 6 à 3

Note : Des roues à filtres de remplacement sont disponibles chez Thorlabs (commander par téléphone). Numéro de pièce : FW102W

Chapitre préparé par :

Patrice Côté

Mathieu Demers

François Duchesne

Marc Girard

Mélanie Leclerc

Dany Lemieux

Maxime Savard

INO Projet 111719

Septembre 2013

INO • 2740, rue Einstein, Québec (Québec) Canada G1P 4S4

# Chapitre 2 - Description de POMM et généralités

L’instrument comporte une première partie qui va au télescope, celle qui prend les mesures, et trois boîtes ou racks.

## 2.1 POMM

Voici l’instrument de 85 kg :

POMM vient avec son support et avec une boîte de transport sur roulettes.

## 2.2 Rack no. 1

Les trois racks viennent avec leur boîte de transport (commune) sur roulettes.

Ce rack de 23’’ d’environ 20 kg contient les composantes suivantes :

- Carte Galil qui assure le contrôle et la communication avec l’instrument

- L’ordinateur

- ???

## 2.3 Rack no. 2

Ce rack de 23’’ d’environ 20 kg contient des composantes électroniques pour le canal ciel :

- Contrôleur du PEM du canal ciel

- Lockin associé au canal ciel no 486

- ???

## 2.4 Rack no. 3

Ce rack de 23’’ d’environ 20 kg contient des composantes électroniques pour le canal objet :

- Contrôleur du PEM du canal objet

- Lockin associé au canal objet no 579

- ???

# Chapitre 3 - Manuel d’utilisation

Ce chapitre contient l’information pratique nécessaire aux observateurs pour la conduite d’observations au Mont Mégantic avec POMM. Il contient aussi des informations utiles aux personnes responsables de POMM et aux techniciens de l’Observatoire.

## 3.1 Installation

L’instrument est très lourd (85 kg)! Il faut 4 personnes, ou 3 costaudes, pour le sortir de sa boite de transport et le mettre sur son support. Sur son support, il sera transportable plus facilement. Les trois boites sont aussi lourdes (≈ 20 kg) et devraient être manipulées par deux personnes, particulièrement pour les installer sur leurs attaches pour l’observation.

POMM doit être accroché sous la bonnette. Son orientation devrait correspondre à la direction Nord-Sud. D’ailleurs les trous de montage sont tels qu’il n’y a qu’une seule orientation possible.

Il est pratique d’utiliser la partie inférieure de la boîte de transport de POMM, installée sur la plaque du charriot de levage, pour soulever POMM et l’accrocher sous la plaque de montage de la bonnette. C’est la tâche d’un technicien qualifié, mais il aura besoin de l’aide de l’observateur.

Les boites 2 et 3 vont sur les racks de 23″ modifiés pour les accueillir. La boite no. 1, qui contient l’ordinateur, va sur une table dans la coupole, éventuellement dans un rack posé sur le plancher de la coupole.

## 3.2 Mise en marche

### 3.2.1 Lancement des Lockins

Après avoir vérifié le bon branchement de l'instrument, allumer le rack 1, où se situe l'ordinateur de contrôle de POMM, et les racks 1 et 2 où se trouvent les lockins.

Une fois l'ordinateur allumé et le code d’accès entré, lancer deux instances du programme nommé "Zurich Instrument" ou encore "ZiControl" situé sur le bureau. Ce programme permet le contrôle des lockins et l'enregistrement des données brutes.

Le programme ne pouvant gérer qu'un seul appareil à la fois, et la présence de deux canaux rend cette étape nécessaire. Le résultat obtenu :

Illustration 1: Vue par défaut de ziControl

L'image suivante représente la vue affichée par défaut par le programme.

### 3.2.2 Réglage des Lockins

- Allumer le deuxième canal, permettant ainsi de recevoir les données provenant des deux APD. Pour cela, il faut  mettre le « Readout » sur ON et s'assurer que le Trigger est sur « Continous ».

Illustration 2: Activation du deuxième canal

- Désactiver la mesure différentielle des deux canaux (section gauche de la fenêtre).

Illustration 3: Désactivation de la mesure différentielle

- Régler la fréquence de référence du lockin.  choisir DIO 0 (<2MHz), ce qui permet de synchroniser la fréquence des lockins avec la fréquence des PEM. Celle-ci est déterminée par leurs contrôleurs respectifs, qui fonctionnent de façon indépendante l’une de l’autre.

- Sélectionner la deuxième harmonique, afin de travailler à 40kHz pour la polarisation linéaire.

Illustration 4: Choix de l'harmonique

- Ouvrir maintenant l'onglet « Connectivity ».

- Sélectionner l’appareil qui va mesurer et enregistrer les données du canal objet. L'appareil DEV486 correspond au canal objet, comportant les APD 3 et 4 et est situé dans le rack  3.

- Sélectionner l’appareil qui va mesurer et enregistrer les données du canal ciel. De façon semblable, l’appareil DEV519 mesure le ciel, soit les APD 1et 2.

Illustration 5: Choix du canal

Afin d'éviter des erreurs et d'enregistrer deux fois les mêmes données, nous situons généralement le canal objet dans l'instance de gauche du programme et le ciel dans celle de droite.

Si un appareil n'apparait pas dans la liste, vérifier tout d'abord que celui-ci est bien allumé et ensuite vérifier aussi le câblage.

Nous pouvons maintenant commencer l'enregistrement des données brutes.

### 3.2.3 Enregistrement des données brutes

- D’abord ouvrir l'onglet « Save ».

Illustration 6: Vue par défaut de l'onglet Save

- Choisir un dossier dans lequel enregistrer vos données. Les fichiers générés par les lockins portent automatiquement les mêmes noms, il faut donc faire attention d'utiliser un dossier différent pour chaque canal.

- Lancer maintenant l'enregistrement. On peut voir la taille du dossier et sa taille augmenter lorsque l'écriture est en cours. On laissera tourner l'enregistrement des données brutes tout au long de la nuit d'observation ou lors de l'utilisation de l'appareil.

Illustration 7: Enregistrement en cours

Attention: Arrêter et relancer l'enregistrement des données entraîne l'écrasement des données précédemment  écrite dans le fichier.  Cela entrainera la perte possible des données de la mesure en cours et entrainera des erreurs. Cela n'influencera pas les mesures déjà enregistrées.

- Vérifier aussi l'onglet « Auxiliary I/O » dans lequel on retrouvera les valeurs DC des 2 APD reliés à chaque lockin.

Illustration 8: Vue par défaut de l'onglet Auxiliary

Ceci conclu les étapes à effectuer sur un canal objet dans le logiciel Zurich Instrument. On effectuera les mêmes étapes sur l'autre l'instance du programme, pour le canal ciel.

### 3.2.4 Résumé des réglages

On doit alors avoir les fenêtres suivantes à la fin du réglage des lockins :

Illustration 9: ziControl après tous les réglages effectués. Le canal objet est à gauche et le canal ciel à droite. Les fenêtres des quatre onglets sont affichées, les une au-dessus des autres.

Nous pouvons maintenant passer au début de la session d’observation, en commençant par le lancement du programme de contrôle de POMM.

## 3.3 Observation

### 3.3.1 Lancement du programme de contrôle

On lance maintenant le programme de contrôle de l'instrument.

- Pour cela, ouvrir le projet Labview POMM situé dans le dossier ~/POMM/Développement Logiciel/Projet POMM.

Illustration 10: Lancement du projet

Lancer le programme lui-même, POMM-v0 (ou une version plus récente, le cas échéant).

Illustration 11: Lancement du projet

La fenêtre suivante apparaît :

Illustration 12: Vue de la fenêtre du logiciel POMM avant exécution. On remarque la présence de 6 onglets sur le côté gauche. L’onglet de départ est « Contrôle ».

- Lancer l'exécution en cliquant sur la flèche située en haut à gauche de l'écran.

Une fenêtre nommée LinkFiles.vi apparaît.

Cette dernière permet de chercher les fichiers dans lesquels sont enregistrées les données brutes venant des lockins.

Illustration 13: Fenêtre permettant de lier les fichiers d'enregistrements

On retrouve le chemin menant aux quatre fichiers correspondant aux quatre APD. La série de voyants  permet de vérifier que tout fonctionne  et que tout s'enregistre. Les voyants et fenêtres de gauche indiquent si les fichiers existent et affichent leurs tailles. Ceux de droites nous disent si les données sont en train d'être écrites et à quelles vitesses.

Dans le cas suivant, le débit est nul mais le fichier existe. Cela signifie que l'enregistrement  est mis en pause ou  encore n'a pas été lancé. Noter que le bouton « Sélectionner » n'est pas disponible et qu'une séquence de mesure ne peut être lancée dans ce cas-là. Il faut alors retourner dans le programme ziControl (section 3.2.3 plus haut).

Illustration 14: Enregistrement interrompu.

### 3.3.2 Mise en Route

On procède à la mise en route.

Le programme va alors chercher la température de chacun des racks ainsi que remettre les tirettes et filtres à leur position par défaut. La température des racks doit être comprise entre 10 et 35°C. Hors de cet intervalle, le programme et l'instrument fonctionnent mais on ne peut être certain de la valeur mesurée.

Illustration 15: Mise en route

Illustration 16: Mise en route effectuée

### 3.3.3 Homing

On effectue le homing de l'appareil, ce qui met le programme en position « Busy » et bloque la face avant pour la durée de l'opération. Au cours du homing, le programme vient chercher la position réelle de l'instrument et des canaux.

Illustration 17: Homing est en cours.

Illustration 18. Homing est terminé.

La mise en route de l'instrument est alors complète. Les mouvements et les mesures sont alors possibles.

### 3.3.4 Présentation des onglets

Faisons un tour rapide des différents onglets disponibles et de leurs fonctions.

Onglet Configuration.

On a en premier lieu l'onglet configuration. On y retrouve les paramètres des canaux ciel et objet, notamment le canal A à H utilisé par  la carte Gallil situé dans le rack 1 ainsi que les canaux de communication 1 à 13. On y trouve aussi la correspondance entre position absolue et ouverture des tirettes, de même que la valeur des zéros de l'instrument. Il est conseillé de laisser la configuration de l'instrument tel qu'elle est et de ne la modifier uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, par exemple si les zéro optiques et mécaniques ont été modifiés par  un choc.

Illustration 18: Vue par défaut de l'onglet configuration

Onglet Contrôle

L'onglet suivant permet le contrôle manuel de l'appareil. L'instrument peut tourner entre 0° et 135° et entre -45° et 45° pour les canaux ciel et objet.

Pour effectuer un mouvement, entrer la valeur voulue dans la case correspondante. Des menus déroulant sont disponibles  pour un accès rapides aux tirettes et aux filtres. L'action se fera immédiatement et bloque la face avant. Le bouton rouge « Busy » s’illumine tant que la tâche n’est pas terminée.

Illustration 19: Vue de l'onglet contrôle par défaut.

Attention : Bien que chaque canal puisse aller individuellement de -45° à 45°, l'angle relatif entre les deux canaux ne peut dépasser 45°. Si cet angle n'est pas respecté, une collision peut avoir lieu causant au mieux un glissement et un dérèglement des zéros optiques et mécaniques. Des sécurités ont été mises en place, notamment des messages d'erreurs lors de l'utilisation manuelle et le passage par la position zéro des deux canaux lors d'une séquence. Il est impératif de garder cette limitation à l'esprit lors de modifications et développements futurs.

Illustration 20: Options pour la Caméra de visualisation

Illustration 21: Options Tirettes

Illustration 22: Options Filtres Neutres

Illustration 23: Options Filtre Spectrale

Pour référence, voici le tableau des ouvertures dispopnibles :

Sélection des ouvertures :

| Ouverture | Champ de vue | Canal Objet Position (mm) | Canal ciel Position (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible |  | 58.20 | N/A |
| 1 (Petite ouverture) | 5.52’’ 0.353 mm | 31.02 | 30.71 |
| 2 | 8.18’’ 0.507 mm | 25.04 | 24.69 |
| 3 | 10.63’’ 0.657 | 19.03 | 18.70 |
| 4 | 15.54’’ 0.957 mm | 13.04 | 12.68 |
| 5 | 22.49’’ 1.38 mm | 7.04 | 6.68 |
| 6 (grande ouverture) | 31.08 1.93 mm | 1.04 | 0.80 |

Onglet Séquence.

On a maintenant l'onglet Séquence dans lequel on peut créer, éditer, sauvegarder et charger des séries de mesures. C’est à l’observateur de préparer ses séquences, optimisées en fonction de son programme scientifique. Par exemple, il pourrait définir des séquences pour observer des étoiles standards, polarisées et non polarisées, et d’autres pour ses étoiles de programme. Une séquence pour des étoiles plus faibles pourraient comporter plusieurs répétitions des positions -45° et +45° des canaux objet et ciel afin d’obtenir suffisamment des photons pour obtenir la précision requise pour l’objectif scientifique.

Illustration 24: Vue de l'onglet Séquence par défaut.

Pour créer une séquence, on commence par choisir les paramètres que prendra l'appareil.  Le temps correspond au temps d'exposition en secondes dans une configuration donnée. Le  paramètre « Instrument » donne la position globale de l'instrument en degrés et orientation donne la position des canaux Objet et Ciel. De même, « Tirette », « Filtre Spectral » et « Filtre densité neutre » permettent de choisir la position des tiroirs lors de la mesure.

Lors de l'exécution, l'instrument prendra les valeurs affichées sur la ligne et effectuera une action si et seulement si elles diffèrent des valeurs actuelles. Chaque mouvement se fait un à un en commencent par la  rotation demandée dans «  Instrument » et en continuant jusqu'aux filtres neutres. Seulement lorsque toutes les positions sont atteintes, les obturateurs s'ouvrent et une exposition de durée égale à la valeur dans la colonne « Texp » commence. Le bouton « Exposing » s'allume alors et un compte à rebours affiche le temps restant.

Une fois les valeurs choisies, cliquez sur le bouton « Ajouter une Ligne »  afin d'ajouter la mesure en fin de séquence.

Illustration 25: Ajout d'une ligne à la séquence

Une séquence d'observation type ressemblera  à l'image suivante :

Illustration 26: Séquence type

De même, si une erreur a été faite lors de la création de la séquence ou si on veut modifier cette dernière, on peut corriger cela grâce aux boutons « Appliquer » qui viendront apporter la nouvelle valeur sur toute la séquence.

De plus, une séquence peut être sauvegardée ou chargée grâce aux boutons « Select » et « Save » et être réutilisé par la suite.

Illustration 27: Sauvegarder une séquence

Illustration 28: Fichier d'une séquence

Les fichiers produits sont des fichiers textes standard respectant les colonnes du tableau. Des modifications peuvent aussi être apportées directement dans ce fichier et utilisées par la suite dans le programme.

Onglet Chemin.

L'onglet suivant montrent d'où viennent les données et où ont été enregistré les fichiers produits lors de la mesure.

Illustration 29: Vue par défaut de l'onglet chemin.

Au cours d'une nuit d'observation, les données brutes sont enregistrées en continues comme mentionné précédemment.

Lors d'une mesure, des fichiers sont automatiquement crée et ne sont enregistré que les données correspondant au temps d'exposition.

Onglet Graphiques

Une représentation graphique en temps réel des données peut être trouvée dans la fenêtre suivante ainsi que dans le sous-vi nommé DataToGraph.vi.

Onglet Debug

L'onglet « DEBUG » regroupe tout ce qui facilite le développement futur du logiciel et qui n'appartient pas aux  catégories précédentes.

### 3.3.5 Centrer la cible et débuter l’observation

Nous sommes prêts à nous centrer sur l'étoile puis lancer une observation.

- Tourner l'instrument à 90°, s’il n’y est pas déjà.

- Placer la caméra sur « IN Path ».

- Placer la tirette du canal objet sur la position « Cible ». Un miroir semi-réfléchissant vient se placer sur le chemin optique ainsi qu'une croix que l'on doit voir apparaître sur l'écran de visualisation du champ  du télescope. Le centrage n'est pas possible pour d'autres positions de l'instrument.

- Centrer la source swur la cible en déplaçant le télescope au besoin.

- Allumer les APD ainsi que les obturateurs en cliquant sur les boutons correspondants.

Illustration 30: Pomm-v0 régler pour se centrer sur une étoile.

- Mettre la caméra dans la position « OUT Path » pour laisser entrer la lumière dans POMM.

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir les obturateurs avant de lancer une séquence, ces derniers s'ouvrant et se fermant automatiquement.

Illustration 31: Prêt à observer

Si l'appareil fonctionne correctement, l'observateur devrait voir apparaître du signal sur les APD 3 et 4 correspondants au canal Objet, dans le programme POMM-v0 ainsi que dans l'onglet Auxilary de ZiControl. Ces valeurs correspondent au DC. La saturation a lieu à 6V.

Illustration 32: Exemple de signal

Illustration 33: Exemple de signal

- Appuyer sur « Lancer la séquence » pour débuter l'observation.

Le message d'erreur suivant apparaît si les APD n'ont pas été allumés avant le lancement. Il est possible de continuer avec ces derniers éteints si voulu par l'utilisateur, dans le cadre de calibrations par exemple.

Illustration 34: Message d'erreur

Sinon, l'observation commence!

### 3.3.6 Utilisation à distance.

L'ordinateur de contrôle présent dans le rack 1 se trouve par défaut dans la salle du télescope. Il est donc nécessaire d'avoir une méthode d'accès à distance. La première choisie passe par le logiciel TeamViewer.

Pour ce faire, il suffit de lancer le programme TeamViewer sur l'ordinateur dont on veut prendre le contrôle et de noter l'ID ainsi que le mot de passe. Ce dernier change par défaut à chaque démarrage de l'ordinateur.

Par la suite,  lancer le même programme sur l'autre ordinateur et entrer les  informations.

Illustration 35: Contrôle de l'ordinateur distant

Nous avons maintenant le contrôle total de l'autre poste.

### 3.3.7 Résumé des étapes

- S'assurer du branchement adéquat de l'instrument et des trois racks.

- Allumer le rack 1 contenant l'ordinateur.

- Allumer les racks 2 et 3.

- Lancer deux instances du programme de Zurich Instrument.

- Attribuer une instance au canal objet et l'autre au ciel

- Effectuer le réglage des lock-ins :

  - Mettre le deuxième Trigger sur ON

  - Enlever la mesure différentielle.

  - Mettre la reférence sur DIO 0.

  - Mesurer la deuxième harmonique.

  - Sélectionner les appareils.

  - Lancer la sauvegarde.

- Ouvrir et lancer le programme POMM-V0

- Lier les fichiers.

- Effectuer la mise en route et le homing.

- Allumer les 4 APDs.

- Importer ou créer la séquence.

- Se centrer sur une étoile :

  - Mettre l'instrument à 90°.

  - Mettre caméra sur IN Path.

  - Mettre Tirette objet sur Cible.

  - Ouvrir les obturateurs.

- Mettre la camera sur OUT Path.

- Lancer la séquence.

# Chapitre 4 - Mécanique et câblage

## 4.1 Structure mécanique de POMM

## 4.2 Câblage

Le câblage pour le rack no. 1, celui qui contient l’ordinateur, est d’abord présenté, puis celui des racks 2 et 3, qui sont similaires et contiennent les lockins et les contrôleurs des canaux ciel et objet, respectivement, suivent et finalement le câblage pour POMM lui-même.

Le détail des câbles et des connecteurs se trouvent dans le chapitre 6 sur l’électronique.

### 4.2.1 Câblage pour le rack no. 1

Voir pages suivantes

Interface Carte Galil

2

3

4

1

7

8

9

12

11

10

5

6

| 1-Alimentation Moteur Objet | 7-Alimentation Moteur Objet |
| --- | --- |
| 2-Alimentation Moteur Ciel | 8-Alimentation Moteur Ciel |
| 3-Alimentation Moteur Principal | 9-Alimentation Moteur Principal |
| 4-Alimentation Carte Galil | 10-Encodeur Objet |
| 5-Encodeur Ciel | 11-Encodeur Principal |
| 6-Communication Ethernet avec Ordinateur | 12-Limit Switch |

Interface Ordinateur

Devant

2

6

5

4

3

9

8

7

1

| 1-Thermocouple Rack 1 | 6-Hub (Lockins) |
| --- | --- |
| 2- Thermocouple Rack 3 | 7-Écran Ordinateur |
| 3-APD | 8-Connection Ethernet Carte Galil |
| 4- Thermocouple Rack 2 | 9-Clavier/ Souris |
| 5-Hub (Roues à filtres) | 10-Shutter /PEM |

Interface Ordinateur

Derrière

10

4.2.1 Câblage pour le rack no. 1 (suite)

### 4.2.2 Câblage pour les racks no. 2 et 3

### 4.2.3 Câblage pour POMM

# Chapitre 5 - Optique

## 5.1 Tirettes et diaphragmes

La tirette du canal objet est plus longue puisqu’elle contient une cible à son extrémité. Voici un tableau avec les diamètres en secondes d’arc et en mm et aussi la position des ouvertures des canaux objet et ciel de POMM.

| Ouverture | Champ de vue | Canal Objet Position (mm) | Canal ciel Position (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible |  | 58.20 | N/A |
| 1 (Petite ouverture) | 5.52’’ 0.353 mm | 31.02 | 30.71 |
| 2 | 8.18’’ 0.507 mm | 25.04 | 24.69 |
| 3 | 10.63’’ 0.657 mm | 19.03 | 18.70 |
| 4 | 15.54’’ 0.957 mm | 13.04 | 12.68 |
| 5 | 22.49’’ 1.38 mm | 7.04 | 6.68 |
| 6 (grande ouverture) | 31.08 1.93 mm | 1.04 | 0.80 |

## 5.2 Filtres neutres

## 5.3 Filtres spectraux

## 5.4 PEM

## 5.5 APD

POMM contient quatre détecteurs, deux pour le canal Objet et deux pour le canal Ciel.  Ce sont des APDs d’Hamamatsu, numéro de modèle: S4315-02. Leur surface sensible est de 1 mm.

# Chapitre 6 - Électronique

## 6.1 Les contrôleurs des PEM

## 6.2 Les lockins

Des conseils utiles pour les lockins :

5. Avoid the use of sampling-commensurable frequencies. For example, instead of working at precisely 180.00 MHz on a lock-in with 1.8 GHz sampling rate (frequency is precisely 1/10th of the sampling rate), work, e.g., at 180.11 MHz

6. Use 50-ohm termination when possible especially when cable lengths L exceed the quotient of 10 MHz divided by the signal frequency F. That is when L > 10MHz 1m/F.

Voici un lien utile sur les lockins :

http://www.zhinst.com/blogs/sadik/2013/11/top10liatricks/

De l’information sur les préamplificateurs :

HF2 Series Pre-Amplifiers

There is a considerable advantage in accuracy for many measurement setups when the experiment stands independently of the measurement instrument. With the use of suitable pre-amplifiers, inconvenient electrical lines from the setup to the instrument are avoided, interference on the analogue signals is minimized, and impedance matching is enabled. Warsash Scientific offer a line of active probes with configurable input impedance, a wide operational range, and seamless integration with the measurement instrument software.

Key Features

Experiments can be carried out with very short cables

Reduction of interference

Avoid the need for high input impedance (>1 M) at the measurement instrument

Increase in regulation loop speed and stability

Single cable between the measurement instrument and the pre-amplifier providing power and control

Seamless integration of pre-amplifier into measurement instrument within the graphical user interface.

## 6.3 Câbles et connecteurs

# Chapitre 7 - Informatique

## 7.1 Logiciel d’observation

Le logiciel d’observation, POMM-vX, où X est le numéro de la dernière version, est écrit en LabView et contrôle l’utilisation de l’instrument POMM. L’utilisation de ce logiciel pour l’observation est décrite dans la section 3.3 de ce manuel. Ici, nous nous intéressons au traitement des données.

Deux différents types de fichiers sont créés par le logiciel : les données brutes, prises en continu du lancement du logiciel jusqu’à sa fermture, puis les données de mesures. Examinons-les tour à tour.

### 7.1.1 Format des données brutes

Le programme enregistre un fichier de données par APD dans un dossier choisi par l'utilisateur. Ce fichier est un document CSV standard pouvant être lu par un éditeur de texte quelconque (voir Figure 7.1).

Ce fichier comporte sept colonnes :

La première donne le temps de la mesure (« TimeStamp ») en secondes depuis la mise en route des racks. Dans notre exemple, nous enregistrons 225 lignes par secondes.

Les  deuxième et troisième colonnes correspondent aux composantes X et Y du signal. Ces valeurs nous permettront par la suite de calculer R et AC.

La colonne suivante donne la fréquence de modulation des PEM, ici 40 MHz. Il s'agit de la valeur réelle et instantanée au moment de la mesure.

La cinquième colonne affiche la valeur du DIO.

Les deux dernières colonnes représentent la valeur des « Auxiliary Inputs » que l'on retrouve dans l'onglet « Auxiliary IO ». Ces données correspondent aux DC pour chaque APD,  que l'on utilisera par la suite dans le calcul de la polarisation. Ces deux colonnes doivent être les mêmes dans les deux fichiers du même lock-in (les deux APD).

Ces fichiers comportent l'intégralité des données prises pendant la nuit, y compris lorsqu'une séquence n'est pas lancée ou que l'instrument se déplace d'une position à l'autre. Ce sont les données brutes.

Note : Elles sont écrasées lorsque l'on clique sur « Save » et ne sont pas conservées automatiquement d'une nuit à l'autre.

Figure  36.1. Exemple de données brutes.

### 7.1.2 Format des mesures.

Lorsque l'on commence une observation en cliquant sur « Lancer séquence », le programme POMM-v0.vi crée quatre nouveaux fichiers, un pour chaque APD.  Ces fichiers sont aussi des documents CSV  pouvant être lu ou traité par la suite.

Figure 7.2. Exemple de fichier de mesures.

Les noms de fichiers sont choisis automatiquement et suivent la convention suivante :

Année/Mois/Jour/Heure/Minute/Seconde/-Canal n .txt

Les quatre fichiers affichent généralement la même date de création à la seconde près.

Le dernier terme représente la partie mesurée, Objet ou Ciel, et l'APD. Ainsi, Ciel1 et Ciel2 enregistre les valeurs des APD 1 et 2 respectivement, et Objet 1 et 2 les APD 3 et 4 respectivement.

On trouve ensuite un premier header, comportant en réalité deux parties.

La première, ou header principal, affichent les valeurs globales de la mesure. On retrouve le canal observé, le nom du lock-in (que l'on peut retrouver sur le boitier du rack), le numéro d'APD. Par la suite, on pourra retrouver le nom de l'objet observé, le temps sidéral ou encore le type de séquences utilisées. Ce sont les constantes de l'observation.

La deuxième partie est un header crée au début de chaque exposition et donne l'état instantané de l'instrument. On retrouve la position réelle de l'instrument et des canaux ainsi que l'heure de début de l'exposition. On pourra rajouter des valeurs telles que la température des racks en début d'exposition ou toute autre valeur pouvant être utile aux calculs. Ces headers sont répétés au début de chaque exposition.

On a ensuite les données. Ce sont les sept mêmes colonnes présentes dans les données brutes et sont effectivement copiés depuis ces fichiers. Une différence notable est que les fichiers de mesures ne comportent que les données utiles, correspondant aux n secondes d'exposition dans une position donnée, séparé par des headers. Voir la Figure 7.3 pour la structure d’un fichier de mesures.

Attention : Ces fichiers doivent être impérativement conservés, de préférence dans plusieurs emplacements séparés. Cela est d'autant plus important si l'utilisateur veut apporter des modifications à la méthode de calcul a posteriori.

Figure 7.3: Structure d'un fichier de mesures.

## 7.2 Calcul de la polarisation

### 7.2.1 Traitement des données.

Regardons maintenant comment calculer la polarisation et les paramètres de Stokes à partir des fichiers de mesures.

Figure 7.4 Structure d’un fichier de données de mesures

Nous devons commencer par lire chacune des colonnes pour une mesure donnée. Nous obtenons un tableau contenant X, Y, et les DC.

Afin de minimiser les erreurs, nous moyennons ces valeurs sur toute la durée de l'intégration. Ainsi, une mesure de n secondes nous donnera trois valeurs par fichier.

Nommons Ciel1 et Ciel2 les valeurs moyennes reliées aux APD 1 et 2 du canal ciel et Objet1 et Objet2 celles du ciel. Nous ne préciserons pas moyenne afin d'alléger la notation.

Nous corrigeons les valeurs du canal objet en soustrayant le Ciel.

Nous avons maintenant, pour une intégration, deux séries de trois valeurs: Xcorrigé, Ycorrigé, et DCcorrigé.

Or la valeur de l'amplitude du signal R  est donné par .

D'où

La valeur du paramètres Q/I  et U/I  sera donné par la formule suivante

On corrige la valeur par   où Epm est l'efficacité des PEM.

On doit avant de continuer déterminer si la valeur obtenue est +- Q/I ou +-U/I. En effet, suivant  la position de l'instrument et des  canaux la valeur mesurée change.

Lorsque l'instrument est à 0 ou 45, on mesure U/I. Pour 90 et 135, nous mesurons Q/I.

De plus, le signe mesuré dépend de la position des canaux à 45 ou -45 et est inversé d'un canal à l'autre.

| Instrument | Canal | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 45 | + U | -U |
|  | -45 | -U | +U |
| 45 | 45 | -Q | +Q |
|  | -45 | +Q | -Q |
| 90 | 45 | -U | U |
|  | -45 | +U | -U |
| 135 | 45 | +Q | -Q |
|  | -45 | -Q | Q |

Nous devons donc déterminer lors du traitement des données dans quelle configuration est l'instrument. Pour cela, nous devons lire les headers situés avant chaque mesure, plus particulièrement ''Instrument'', ''Canal Objet'', et ''Canal Ciel''. Ensuite nous testons si la valeur donnée est égale à une des valeurs de référence, plus ou moins une erreur.

Nous créons maintenant un tableau contenant quatre colonnes : +U/I, - U/I, +Q/I, -Q/I.

Suivant la position dans le tableau précédent nous assignons la valeur trouvée pour cette intégration dans la bonne colonne.

Nous répétons les mêmes opérations pour chaque intégration et du fait de la structure d'une séquence type, on remplit chacune des colonnes du tableau.

Nous pouvons donc maintenant moyenner chaque colonne. Finalement, tout en faisant attention au signe nous pouvons moyenner et obtenir la valeur finale de U/I et Q/I.

Nous déterminons maintenant le taux de polarisation grâce à

Suivant les cas nous calculerons un P global ou seulement par canal.

### 7.2.2 Pseudocode et Structure du programme de calcul

## 7.3 Méthodes de calcul

Il existe deux méthodes différentes, celle utilisée par PLANETPOL et celle utilisée par Wicktorowikz.

# Chapitre 8 - Des problèmes? Comment les résoudre

## 8.1 Mécanique

En cas de problème avec les moteurs ou « limit switch », utiliser le bouton d’arrêt d’urgence rouge.

## 8.2 Électronique

25 avril 2014, durant la première mission d’ingénierie, après avoir donné une commande pour tour un des deux canaux, la fenêtre a gelé et est restée en pâle. Après un redémarrage, même chose. Inspection faite, une limit switch avait été déclenchée mais non atteinte. Le problème : le fil qui regroupe les limit switch des deux canaux a été coupé parce qu’il s’était coincé par le coin du canal. Solution : refaire la connexion en branchant les fils individuels. Un meilleur câblage devrait régler ce problème une fois pour toute!

## 8.3 Informatique

### Blue Screen

En janvier 2014, on observait fréquemment des « blue screen ». Ceux-ci étaient dus aux deux concentrateurs (« hub ») USB, un dans la boite # 1 et l’autre dans l’instrument, en bas. Ils utilisaient le système USB de génération3. En les remplaçant par d’autres de génération 2, le problème est disparu!

# Chapitre 9 - Glossaire

Définitions de différents termes…

# Chapitre 10 - Chronologie des modifications

### 15 janvier 2014

Livraison de POMM à l’UdeM dans le labo. Équipe de l’INO : Mélanie Leclerc, Maxime Savard et Danny Lemieux. On fait un trou dans une vieille table pour y insérer POMM. Il sera ainsi possible de faire tourner l’instrument et les deux canaux. Après différents essais, on constate qu’il y a un problème avec un des circuits de la carte Galil. Il y a aussi de nombreux « blue screen ».

12 février 2014

Visite de Maxime Savard, Danny Lemieux et Marc Girard à l’UdeM. Remplacement des deux concentrateurs de génération 3 qui occasionnent des Blue screen. On effectue différents tests de lecture de la carte Galil. On la configure pour utiliser les trois circuits (sur quatre) qui sont fonctionnels. L’instrument est laissé dans un état de sorte que nous puissions l’utiliser.

2 avril 2014

Visite de Maxime Savard, Danny Lemieux et Marc Girard à l’UdeM pour remplacer la carte Galil défectueuse. Le représentant de la compagnie, Nicolas Cantin, est aussi présent. Après avoir fait des tests, il s’avère que c’est bien la carte qui est défectueuse, et non un câble ou un connecteur. Mais la nouvelle carte n’a pas la bonne configuration. Il faudra donc installation une autre carte.

Les limit switch dans une direction pour chacun des 3 moteurs ne fonctionnent pas. On remplace un câble défectueux et tout revient à la normale.

Il y a deux types d’enregistrement des données. Celui présenté ici est l’enregistrement des données brutes, en continu, pendant toute une nuit d’observation. Ne pas confondre avec l’enregistrement des données relatives à une séquence d’observation, qui est décrit plus loin. Les données d’une mesure qui est terminée ne sont pas affectées si par mégarde, vous écrasez les fichiers des données brutes.